QUESTIONARIO TECNICO

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ |  |
| C.A.P. |  |
| TELEFONO |  |
| FAX |  |
| PEC |  |

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNOLOGIA POCT DA COLLOCARE PRESSO LE SEDI DI PRONTO SOCCORSO PER ACQUI TERME, OVADA E TORTONA. GARA A.N.A.C. N. 8979953.

| RIF. | REQUISITI GENERALI | NOTE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE |
| --- | --- | --- |
| ART. 27.2.3 | Tutti gli strumento dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, con caratteristiche idonee a gestire il carico di lavoro previsto. |  |
| ART. 27.2.3 | Gli strumenti devono essere dotati di lettore di codice a barre anche esterno per la lettura delle etichette prodotte dal Sistema gestionale del Laboratorio. |  |
| ART. 27.2.3 | Gli strumenti devono lavorare su sangue intero, senza necessità di preventiva centrifugazione del campione |  |
| ART. 27.2.3 | Gli strumenti devono essere corredati di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. |  |
| ART. 27.2.3 | Gli strumenti devono essere di semplice utilizzo: le operazioni propedeutiche e successive al campionamento da parte del personale utilizzatore devono essere ridotte al minimo e compatibili con la sicurezza e affidabilità del dato ottenuto: dettagliare per singola tipologia di strumento. |  |
| ART. 27.2.3 | Gli strumenti devono essere di facile manutenzione; il tempo di manutenzione giornaliera non deve superare i 5 minuti e non deve richiedere interventi, fatta eccezione per Calibrazione e Controllo di Qualità, in numero superiore ad 1 (uno) al mese: da dettagliare per singola tipologia di strumento. |  |
| ART. 27.2.3 | Gli strumenti devono garantire un minimo grado di esposizione degli operatori verso il contatto con parti contaminate da liquidi biologici nella gestione del materiale di consumo e/o nella sostituzione di parti. |  |

| RIF. | REQUISITI SPECIFICI | NOTE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE |
| --- | --- | --- |
| ART. | A- Chimica Clinica |  |
| 27.2.3 | Analizzatori in grado di effettuare come minimo i seguenti profili alternativi: -Albumina o proteine totali, amilasi o amilasi pancreatica, bilirubina, calcio, creatinina, glicemia, sodio, potassio, AST, ALT, proteina C reattiva; Creatinina, azotemia, glucosio, sodio, potassio, cloro, magnesio, potassio, LDH; |  |
| 27.2.3 | Tempi ridotti di esecuzione analisi |  |
| 27.2.3 | Stampante integrata o esterna |  |
| 27.2.3 | Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti |  |
|  | B- Ematologia |  |
| 27.2.3 | Contaglobuli in grado di determinare, su tubo primario, su microcuvetta o capillare almeno i seguenti parametri: Leucociti, Hb, Emazie, Ematocrito, MCV, Piastrine, formula leucocitaria a 5 popolazioni; |  |
| 27.2.3 | Cadenza analitica minima 20 campioni ora; |  |
| 27.2.3 | Stampante integrata o esterna; |  |
| 27.2.3 | Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti; |  |
|  | C - Immunometria |  |
| 27.2.3 | Analizzatore ad accesso random in grado di effettuare i seguenti dosaggi:Troponina I (auspicabilmente ad alta sensibilità), NTproBNP, Procalcitonina, bHCG, D-Dimero quantitativo; |  |
| 27.2.3 | Stampante integrata o esterna; |  |
| 27.2.3 | Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti; |  |
|  | D - Coagulazione |  |
| 27.2.3 | Dispositivi in grado di effettuare su sangue citratato il profilo di coagulazione composto da Tempo di protrombina, con espressione del risultato anche come INR e Tempo parziale di tromboplastina attivato. |  |
| 27.2.3 | Stampante integrata o esterna |  |
| 27.2.3 | Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti |  |
|  | E- Urine |  |
| 27.2.3 | Dispositivi in grado di effettuare su urine il profilo chimico fisico standard ad 11 parametri per la valutazione di Glucosio, Acido Ascorbico, Chetoni, Proteine, pH, Sangue, Nitriti, Leucociti, Bilirubina, Urobilinogeno. |  |
| 27.2.3 | Stampante integrata o esterna |  |
| 27.2.3 | Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti |  |

| RIF. | SOTTO CRITERIO DI VALUTAZIONE | NOTE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE |
| --- | --- | --- |
|  | A- Chimica Clinica |  |
| A.1 | Semplicità: Esecuzione contemporanea degli interi profili richiesti. |  |
| A.2 | Semplicità: Reagenti pronti all’uso (senza la necessità di rimuovere sigilli che possano interferire con il corretto funzionamento del dispositivo). |  |
| A.3 | Qualità: Esecuzione degli indici del siero per interferenza (lipemia, ittero, emolisi). |  |
| A.4 | Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell’analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli. |  |
| A.5 | Semplicità e Sicurezza: Possibilità esecuzione senza stappare la provetta. |  |
|  | B- Ematologia |  |
| B.1 | Semplicità: Fase preanalitica di miscelazione standardizzata per modi e per tempi e definibile dall'utente. |  |
| B.2 | Sicurezza: Esecuzione del profilo emocromo da provetta chiusa. |  |
| B.3 | Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell’analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli. |  |
| B.4 | Sicurezza: Possibilità di intervenire da remoto in modalità “Fronte Macchina” |  |
|  | C - Immunometria |  |
| C.1 | Semplicità: Reagenti residenti a bordo strumento. |  |
| C.2 | Semplicità: Collegamento informatico evoluto con possibilità di richiamo automatico dell'anagrafica e ricezione della lista esami da eseguire, invio automatico dei risultati. |  |
| C.3 | Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell’analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli. |  |
| C.4 | Qualità: Troponina ad Alta Sensibilità |  |
| C.5 | Sicurezza: Possibilità di esecuzione senza stappare la provetta con modalità automatica “Cap-piercing”. |  |
| C.6 | Sicurezza: Scarico completamente sigillato |  |
|  | D - Coagulazione |  |
| D.1 | Semplicità e sicurezza: Possibilità di lavorare con provetta tappata. |  |
| D.2 | Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell’analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli. |  |
| D.3 | Semplicità e Sicurezza: Possibilità di disporre i dati sia con il Tempo in secondi che tramite ratio. |  |
|  | E- Urine |  |
| E.1 | Semplicità: Avvio automatico dell’esecuzione del test. |  |
| E.2 | Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. Controllo remoto dell’analizzatore per consentire di valutare o intervenire su manutenzione, calibrazioni controlli. |  |