Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche tecniche degli emogasanalizzatori previste dall’art. 2 del Capitolato Speciale di gara

FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI, ELETTROLITI E METABOLITI, COSTITUITI DA ANALIZZATORI PERIFERICI E STAZIONI DI LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE

GARA A.N.A.C. N. 6851371

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ / C.A.P. |  |
| PARTITA IVA / CODICE FISCALE |  |
| MODELLO OFFERTO |  |

| RIF. | CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI ESSENZIALI RICHIESTE |  | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Sistemi integrati e centralizzati per la realizzazione di test emogasanalitici, elettroliti e metaboliti, costituiti da: ASO AL: - n. 12 analizzatori decentralizzati (POC), denominati anche Emogasanalizzatori, completi di UPS dedicato e lettore BarCode (o equivalente) come da descrizione ai punti seguenti; - n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione ubicata presso la S.C. Laboratorio Analisi (osp. Civile) - ogni altro elemento Sw o Hw che risulterà essere necessario per l'implementazione del progetto presentato (Es. prese di rete, Concentratore, stampante etichette...) completo di tutto quanto necessario per il corretto, sicuro e completo funzionamento di ogni sua parte ASL AL: - n.13 analizzatori decentralizzati (POC), denominati anche Emogasanalizzatori, completi di UPS dedicato e lettore BarCode (o equivalente) come da descrizione ai punti seguenti; - n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione ubicata presso la S.C. Laboratorio Analisi di Novi Ligure - n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione ubicata presso la S.C. Laboratorio Analisi di Casale Monferrato | - SI - NO |  |
| A-2 | A completamento, è richiesta anche la fornitura di CAPILLARI in vetro o plastica, idonei a prelievi in pazienti pediatrici e neonatali, nella quantità di 13.000 / anno, per tutta la durata della fornitura. | - SI - NO |  |
| A-3 | Il sistema deve essere in grado di garantire una gestione centralizzata dei POC di emogasanalisi aziendali attraverso software e stazioni di lavoro centralizzati con condivisione dell'anagrafica aziendale ed interfaccia bidirezionale con i Sw di gestione dei Laboratorio Analisi. Applicativi utilizzati, con i quali il sistema offerto deve interfacciarsi: ASO AL: LIS Siemens Synergy - Sistema di gestione dell'anagrafica ospedaliera: TRAKCare ditta Intersystems. ASL AL: LIS Dedalus; cartella clinica MARGHERITA; Sistema di gestione dell'anagrafica ospedaliera LHA Dedalus | - SI - NO |  |
| A-4 | La realizzazione delle interfacce ai Sw di gestione dei Laboratori Analisi ed alle anagrafiche aziendali, deve essere posta a carico della Ditta aggiudicataria. secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale di gara. | - SI - NO |  |
| A-5 | E' condizione necessaria ed a pena di esclusione dalla presente gara la produzione di un progetto dettagliato del sistema offerto, atto ad illustrarne le funzionalità (non è richiesto un progetto grafico su planimetria) | - SI - NO |  |
| A-6 | Sopralluogo obbligatorio. | - SI - NO |  |

|  | CARATTERISTICHE TECNICHE EMOGASANALIZZATORI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-7 | Sistemi analitici identici, nuovi di fabbrica, non ricondizionati e di ultima generazione, ovvero l'ultimo modello presente sul mercato, conformi normativa CEI 66/5 e s.m.i. e alla Direttiva CE IVD (98/79/CE) e s.m.i. per tutte le apparecchiature offerte | - SI - NO |  |
| A-8 | Sistemi analitici che consentano l'impiego di siringhe e capillari disponibili sul libero mercato | - SI - NO |  |
| A-9 | Sistema completamente automatico con CO-Ossimetria integrata | - SI - NO |  |
| A-10 | Possibilità di analizzare campioni da prelievo venoso, arterioso, capillare (microcampionamento), liquidi di dialisi e provetta aperta | - SI - NO |  |
| A-11 | Sistemi a "cartucce" o "cassette sigillate", multicampione e multitest, realizzati in modo da minimizzare le operazioni a carico del personale sanitario. | - SI - NO |  |
| A-12 | Sistemi che garantiscano la NON esposizione dell'ago o comunque senza rischi per l'operatore | - SI - NO |  |
| A-13 | Presenza di un circuito capace di gestire eventuali coaguli all'interno del circuito di analisi. | - SI - NO |  |
| A-14 | Esecuzione automatizzata dei controlli di qualità su almeno tre livelli. E' richiesta l'esecuzione dei controlli nel seguente modo: - per gli emogasanalizzatori con numero di esami da 0 a 2000 = 1 controllo / die su 1 livello - per gli emogasanalizzatori con numero di esami da 2001 a 4000 = 2 controlli / die su 2 livelli - per gli emogasanalizzatori con numero di esami > 4001 = 3 controlli / die su 3 livelli | - SI - NO |  |
| A-15 | Calibrazione automatica (o comunque non a carico dell'operatore sanitario) | - SI - NO |  |
| A-16 | Unico campionamento per la determinazione di tutti i parametri | - SI - NO |  |
| A-17 | Aspirazione automatica del campione e campionamento autopulente | - SI - NO |  |
| A-18 | Strumentazione preferibilmente esente da manutenzioni a carico dell'operatore relativamente a sostituzione di componenti come elettrodi, pompe peristaltiche e sonde di campionamento. | - SI - NO |  |
| A-19 | Strumentazione in grado di effettuare autodiagnosi e bloccare la funzionalità in caso di rilevamento di errore o controllo di qualità fallito | - SI - NO |  |
| A-20 | Operatività del sistema 24h/24h (ad eccezione dei tempi di attivazione delle cartucce, di calibrazioni e di controlli di qualità) | - SI - NO |  |
| A-21 | Possibilità di memorizzare e archiviare i dati | - SI - NO |  |
| A-22 | Stampante integrata per la stampa di tutti i risultati relativi al campione analizzato | - SI - NO |  |
| A-23 | Identificazione del campione, dell'operatore e del paziente e trasmissione dei risultati al LIS del Laboratorio | - SI - NO |  |
| A-24 | Dotazione di un gruppo di continuità (per ogni strumento) posizionato all'esterno dello strumento (o integrato nello stesso), che possa garantire una autonomia di almeno 30 minuti. | - SI - NO |  |
| A-25 | Display, preferibilmente integrato, per la gestione di tutte le attività di analisi richieste | - SI - NO |  |

| RIF. | VOLUME DELLE ATTIVITA’ E PARAMETRI MISURATI |  | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A-26 | Profilo 1 esecuzione dei seguenti test: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Glucosio, Lattati, Bilirubina, COHb, SO2, tHb, MetHb | - SI - NO |  |
| A-27 | Profilo 2 esecuzione dei seguenti test: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Glucosio, Lattati, COHb, SO2, tHb, MetHb | - SI - NO |  |
| A-28 | Profilo 3 esecuzione dei seguenti test: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, COHb, SO2, tHb, MetHb | - SI - NO |  |

| RIF. | POSTAZIONI DI LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE E SW DI GESTIONE |  | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A-34 | Le postazioni di lavoro/controllo/gestione con PC devono essere in grado di: - monitorare l’attività degli Emogasanalizzatori facenti parte del sistema offerto, in continuo e in tempo reale; - aggiornamento automatico dei dati, anche a seguito di sconnessione accidentale della rete informatica; - attivare / disattivare i test sui singoli Emogasanalizzatori; - visualizzare le anomalie; - disporre di un alert in caso di malfunzionamento di un Emogasanalizzatore; - stampare e gestire referti; La postazione deve essere completa di tutto quanto necessario per il loro corretto, completo e sicuro utilizzo (PC, Monitor, stampante Laser B/N di rete, tastiera, mouse, cavi di alimentazione e di interfaccia dati/segnale). | - SI - NO |  |
| A-35 | PC di ultima generazione avente le seguenti caratteristiche minime indicative: |  |  |
| A-35-1 | Processore Minimo Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) | - SI - NO |  |
| A-35-2 | HD: 500 GB | - SI - NO |  |
| A-35-3 | RAM: 4 GB | - SI - NO |  |
| A-35-4 | Masterizzatore CD/DVD Dual Layer | - SI - NO |  |
| A-35-5 | Scheda di rete 10/100/1000 Ethernet | - SI - NO |  |
| A-35-6 | Porte USB: minimo 4 | - SI - NO |  |
| A-35-7 | Monitor 21 pollici LED | - SI - NO |  |
| A-35-8 | S.O. Windows 8.1 | - SI - NO |  |

| RIF. | SERVER |  | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A-36 | ASO AL: server virtuale fornito dall’Azienda Ospedaliera (si richiede di fornire le caratteristiche minime richieste) ASL AL: server virtuale fornito dall’ASL (si richiede di fornire le caratteristiche minime richieste) | - SI - NO |  |
| A-37 | fornitura di licenze per Server Windows 2012 per ciascun server | - SI - NO |  |
| A-38 | Fornitura di Licenze per database | - SI - NO |  |

| RIF. | ISTRUZIONE AL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO, TECNICO E TECNICO/MANUTENTIVO E ASSISTENZA TECNICA |  | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A-39 | E’ richiesta istruzione al personale medico, infermieristico, tecnico e tecnico/manutentivo con rilascio di attestato nominale ai partecipanti su più riprese fino al raggiungimento dei ritmi routinari |  |  |
| A-40 | E’ richiesta istruzione continua al personale medico, infermieristico, tecnico e tecnico/manutentivo durante tutta la durata del contratto attraverso almeno due incontri all'anno, finalizzati a perfezionare e migliorare le varie fasi dell'attività e ad istruire nuovo personale |  |  |
| A-41 | E’ richiesta assistenza tecnica "Manutenzione Full Risk App. Critica senza App. sostitutiva, inclusa assistenza telefonica e remota nei giorni feriali; nei giorni pre-festivi e festivi solo assistenza telefonica e remota" come da contratto di manutenzione |  |  |

Per ciascuno dei punti sopraindicati è richiesta nel campo “NOTE” una breve descrizione, oltre all’eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica qualora ritenuto necessario.

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE